- 移动式X射线机招标参数级配置要求

- 一、技术参数要求

- 1 高压发生器

- *1.1高压逆变频率≥300kHz

- 1.2	标称电功率	≥30kW

- 1.3	最高管电压	≥145kV

- 1.4	电压分步调整:最多47级调整

- *1.5最高管电流≥460 mA

- 1.6	最大毫安秒	≥320mAs

- *1.7最短曝光时间≤1 ms

- 1.8	最长曝光时间≥2 s

- 2	X线球管

- 2.1	球管类型	旋转阳极球管

- 2.2焦点尺寸	小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm

- 2.3	阳极热容量	≥140KHU

- 2.4	球管热容量	≥1.1MHU

- 3	限速器

- 3.1	可调式附加滤过1mmAL

- 3.2	旋转角度≥±90°

- 3.3	最大照射野尺寸@1.0mSID（1m SID）	≥45 cm × 45cm

- 4	平板探测器

- *4.1平板探测器结构:无线移动式平板

- 4.2	平板探测器尺寸≥35cmx43cm(14”x17”)

- *4.3探测器材料：碘化铯非晶硅

- 4.4	矩阵≥2500 x 3000

- *4.5像素尺寸≤141 μm

- 4.6	采集灰阶≥16bit

- 4.7	重量≤3.5kg

- 4.8	最大承重≥100kg

- *4.9 DQE≥70%

- 5 数字图像处理系统

- 5.1	触摸屏显示器

- *5.2 显示器尺寸≥19英寸

- 5.3	图像存储≥2000幅

- 5.4	可在HIS/RIS病人管理系统（DICOM Worklist）中查询病人列表和图像信息

- 5.5	具备自动和手动病人信息注册

- 5.6	具备图像可以传输到网络上（DICOM Send）

- 5.7	具备图像网络打印功能（DICOM Print）

- 5.8	可以选择和配置器官程序

- 5.9	具备图像边缘增强功能

- 5.10图像标记的显示功能（左/右，前后/后前）

- 5.11具备图像旋转功能

- 5.13具备图像正负片显示功能

- 5.14具备图像缩放功能

- 5.15具备图像窗口窗位调整和显示功能

- 5.16具备图像过滤功能

- 5.17具备图像插入注释行功能

- 6	X线球管支臂系统

- *6.1可旋转折叠臂设计

- *6.2焦点最高离地垂直高度	≥228cm

- *6.3 X线球管最大外展	≥128cm

- 6.4	 4 m自动伸缩电源线

- 7	移动X光机运动方式

- 7.1	手动及电动	手动及电动

- 7.2	运动速度≥1.3m/s

- 7.3	充电时间≤5小时

- 7.4	具备微动调节功能

- 8	其它

- *8.1整机通过最小宽度	≤57cm

- 8.2	具备线控曝光手闸

- 8.3	无线遥控器类型及控制范围	射频遥控，≥10m

- *8.4整机重量	≤380kg

- 9	整机具备CFDA证书

- 10、售后服务要求：

*10.1 制造商在四川设有厂家直属的分公司（要求提供驻当地分公司的工商营业执照）。并设有厂家直属客户服务中心，配备15名及以上厂家直属维修工程师，并提供维修站地址、工程师人员情况及在四川的社保证明（以证明其为制造商公司员工）、联系方式等情况。

10.2 从产品最终验收合格之日起，整机免费保修1年，并由厂家出具相关服务承诺书。

10.3 厂家提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析。

10.4 响应：供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。

- 二、配置要求

| - 编号 | - 部件 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | - 机架系统 | - 1套 |
|  | - 供电系统 | - 1套 |
|  | - 平板探测器 | - 1块 |
|  | - 高压发生器 | - 1套 |
|  | - X线球管 | - 1套 |
|  | - 图像采集工作站 | - 1套 |
|  | - 显示器 | - 1个 |
|  | - 网络系统 | - 1组 |