高端彩色超声诊断系统技术参数

一、设备名称、数量及用途：高端彩色超声诊断系统壹套，主要可用于心脏、腹部、妇产、泌尿，血管（外周、颅脑），小器官、骨骼肌肉、神经、术中，介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

二、主要技术规格及系统概述：

2.1 主机成像系统：

2.1.1  高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

★2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达650度。（附原厂技术白皮书）

2.1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束。

2.1.4 脉冲优化处理技术

2.1.5 自适应增益补偿技术

2.1.6 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

2.1.7 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

2.1.8 脉冲反向谐波成像单元

2.1.9 彩色多普勒成像技术

2.1.10 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

2.1.11 彩色多普勒能量图技术

2.1.12 方向性能量图技术

2.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

2.1.14 动态范围≥300dB

★2.1.15 数字化通道≥4560000（附原厂技术白皮书）

2.1.16 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。

2.1.17空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，可达≥9线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。

2.1.18自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

2.1.19 实时二同步 /三同步能力

2.1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口

2.1.21 内有一体化超声工作站

2.2 先进成像技术：

2.2.1超宽视野成像扫描技术，可结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用。

2.2.2超声声速自动校正技术，针对肥胖及困难病人，有专门的预置条件。

2.2.3具备智能多普勒血管检查技术

2.2.3.1单键优化二维、多普勒图像质量

2.2.3.2单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等。

★2.2.3.3具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。（附原厂技术白皮书）

2.2.4扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

★2.2.5多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。（附原厂技术白皮书）

2.2.6组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等

2.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等。

2.3.3 外周血管测量和计算功能

2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)

2.3.5 心脏功能测量

2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。

★2.4.2 硬盘≥500GB，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧。（附原厂技术白皮书）

2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储

2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

2.5 输入/输出信号：

2.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

2.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

三、系统技术参数及要求：

3.1 系统通用功能：

3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

3.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达650度。

★3.1.3 探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用。（附原厂技术白皮书）

3.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

3.1.5安全性能：符合国家进口商品安全质量要求

3.2 探头规格：

3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz

3.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频

3.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

3.2.4 纯净波单晶体探头技术可支持≥4种，并列出相应型号。

3.2.5 探头有效阵元数：

3.2.5.1 电子线阵探头有效阵元数≥256

3.2.5.2 电子凸阵探头有效阵元数≥192

3.2.5.3 电子相控阵探头有效阵元数≥80

★3.2.6探头频率规格：（附原厂技术白皮书）

3.2.6.1纯净波单晶体相控阵探头（1.0-4.8MHz）

3.2.6.2纯净波单晶体凸阵探头（1.0-4.8MHz）

3.2.6.3血管/小器官线阵探头（4.0-17.8MHz）

3.2.6.4腔内微凸阵探头（3.0-9.8MHz）

3.2.7 扫描深度≥36cm(根据不同的探头)

3.2.8 B/D 兼用：

3.2.8.1电子线阵：B/PWD

3.2.8.2电子凸阵：B/PWD

3.2.8.3电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

3.3 二维显像主要参数：

3.3.1 成像速度：

3.3.1.1 相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥53帧/秒

3.3.1.2 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒

6.3.2 扫描线：每帧线密度≥320超声线

★3.3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节。（提供样机实样功能截图证明）

3.3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

3.3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。

3.3.6 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

3.3.7 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。

3.3.8 接收超声信号系统动态范围≥300 dB

3.3.9 二维灰阶成像  256灰阶

3.4 频谱多普勒：

3.4.1 显示模式：

3.4.1.1 脉冲多普勒 (PWD)

3.4.1.2 高脉冲重复频率 (HPRF)

3.4.1.3 连续波多普勒（CW）

3.4.2 发射频率:

3.4.2.1电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

3.4.2.2电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

3.4.2.3电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

3.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

3.4.4 最大测量速度：

3.4.4.1PWD正或反向血流速度：≥ 9.6 m/s（0度夹角）；

3.4.4.2CWD：血流速度26.0m/s；

★3.4.5 最低测量速度：≤ 0.5mm/s (非噪音信号)（提供样机实样功能截图证明）

3.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒

3.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

★3.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调（附原厂技术白皮书）

3.4.9 零位移动： 9 级

3.4.10 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

3.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

3.5 彩色多普勒：

3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

3.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  10 帧/秒。

3.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

3.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

3.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

3.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

3.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°

3.6 超声功率输出调节：

3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

3.6.2 输出功率选择分级可调

3.7 记录装置：

3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

3.7.2 主机硬盘容量≥500GB

3.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

3.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输

3.8 外置超声工作站1套，稳压电源1台。

上述带★的条款为重要技术参数,须提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明。