床旁输液工作站技术参数

- 配置要求

- 每套工作站注射泵和输液泵的数量可任意混合搭配，且可在运行情况下插拔互不影响工作；

- 床旁输液工作站主要规格及系统要求

- ★每个床旁工作站可插入1-12个输注泵，可通过连接线最多扩展至16个输注泵，按照2、4、6、8….每2个通道为基本单位增减，至少同时支持该范围内输注泵数量，泵即插即用；床旁可任意组合1～16个输注泵（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）

- 床旁工作站采用外部AC电源，100-240V~， 50/60Hz，站内输注模块采用12V弱电供电；

- 床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。

- 床旁工作站具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失；

- ★泵与dock通讯接口为非插入式USB接口，防止损坏

- ★床旁输液工作站必须具备独立CFDA注册证及登记表。

- 安全防护：输液工作站和泵之间应符合电器安全使用要求，确保用电安全；

- 所配置的输液泵参数要求

- 安全防护可靠，防护类型：IP23；

- ★在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值和条形图，报警前有黄色预报警提示；

- ★压力报警阈值至少12档可调；最低至75mmHg阻塞压力报警阀值；

- ★泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒；

- ★具备输血功能，并提供注册证证明

- 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

- 防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

- ★双重气泡探测：超声气泡探头，单个气泡报警灵敏度可调，分20ul、50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共6档可调；

- 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能；

- ★需具备实体薄膜按键控制流速（非触摸），保证可靠性；

- ★连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，可连续统计60分钟内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

- 全流速范围， 精度≤±5%；

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- ★速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-2000ml/h）；

- 预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

- 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

- ★快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选；

- 排气：0.1-1900ml/h，以0.1ml/h递增

- KVO：0.1-5.0ml/h，递增0.1ml/h；

- 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

- 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

- 立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达270度

- 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

- 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、管路气泡、开门、系统故障；

- 中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

- 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、未安装输液管、联机失效；

- 具有7种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和首剂量模式；

- ★支持不拆机壳手动更换电池；

- 电池工作时间≥9小时@25ml/h；

- 全中文软件操作界面。支持药物库、病人信息等中文显示。

- 信息储存：自动储存2000条以上的操作信息；

- RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

- 可加装无线模块，实现无线联网监测；

- 支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值

- 可设置药物颜色标识，并在泵屏幕上显示，支持大于10种颜色

- 四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 具备导航指引功能，机器界面能提供装管动画指引和文字指引信息

- 所配置的注射泵参数要求

- 安全防护可靠，防护类型：IP23；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值和条形图，报警前有黄色预报警提示;

- ★压力报警阈值至少12档可调，最低至75mmHg阻塞压力报警阀值；

- 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

- 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

- 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；

- ★注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求

- 需具备实体薄膜按键控制流速（非触摸），保证可靠性

- 精度≤±2%

- ★快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- ★速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-2000ml/h）；

- 预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

- 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

- 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选；

- KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

- ★自动识别注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- ★不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

- 立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达270度

- 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

- 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

- 中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

- 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效、未安装注射器；

- ★具有8种注射模式可选：流速模式、时间-容量模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量和间断给药模式；；

- 支持不拆机壳手动更换电池；

- 电池工作时间≥10小时@5ml/h；

- ★支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值

- ★可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色

- ★四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- ★具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息

高端插件式监护仪技术参数

监护仪结构：

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

- ★彩色电容触摸屏≥15英寸，高分辨率≥1920 x 1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 工作海拔高度≥4000米，满足高原地区

- 采用无风扇设计

- 标配内置锂电池，供电时间≥2小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

- 支持升级扩展独立显示屏

监测参数：

- ★基本功能模块标配心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- ★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，标配显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

- ★标配3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料

- ★标配房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料

- ★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，标配智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

- ★标配QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，提供QT和QTc模板显示。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 标配指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 提供多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换

- 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况

- 支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数

- 当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

- 当同时监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

- 支持升级NMT监测参数，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

- 支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

系统功能

- 大字体界面支持≥6个参数区的设置和显示

- 标配图形化报警指示功能，看报警信息更容易，所有参数报警限自动设置

- 标配它床观察功能，能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。

- ★标配血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 标配40个及以上参数的≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾功能。≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ★标配≥48小时全息波形的存储与回顾功能

- ≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 提供≥24小时心律失常统计，标配≥24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 标配在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 标配高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- ★标配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

- 可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

- 标配趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- ★监护仪设计使用寿命≥8年，提供机器铭牌截图证明材料。

配置要求：

- ★其中1台监护仪配置PiCCO监测模块或者单机，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况，其中3台监护仪配置呼末二氧化碳监测模块。

- ★配置一套中心监护系统，标配一个二级工作站。

转运监护仪技术参数

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 工作大气压力57.0 – 107.4 kPa，满足高原地区的使用。

- ★转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- ★≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

- IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- ★坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- ★内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 标配12导联，支持12导静息分析。

- 转运监护仪支持插入同品牌插件式监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- ★提供≥25种心律失常事件的分析

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- ★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，并提供双通道温差显示。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，提供实时PPV测量。

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥1000条NIBP测量结果回顾

- ≥48小时全息波形回顾

- ≥120小时趋势数据回顾

除颤起搏监护仪技术参数

- ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

- ★除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量360J。

- ★除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- 可选体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，可选慢速起搏功能。

- CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- ★可选配血氧饱和度和无创血压监护功能。

- 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- ★具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

动态血压监护仪技术参数

一 、技术性能

★1、具有成人、小儿和新生儿三种测量模式。

2、可设置血压计模式和动态血压模式。

3、动态血压模式具有24小时以上血压、脉率监测功能，并支持自动和手动测量，可存储≧350条测量数据。

4、血压计模式支持手动测量，可存储≧300条血压测量数据。

★5、记录盒具有数据回顾功能。回顾界面包括数据列表、趋势图和大字体，并可以随意切换。

6、具有可选择性的参数报警处理功能。测量参数报警范围可设置，超出报警范围提供声光报警，报警开关可设置。

★7、彩色液晶屏显示，同步显示测量过程和结果。

★8、可以在记录盒上设置测量方案，并直接在记录盒上启动动态血压测量而不需要通过系统软件设置测量方案和启动动态血压测量；记录结束后信息录入和检查报告一次完成。

9、2节5号碱性电池可以满足设备工作≧48小时。具有电量检测和低电量报警功能。

10、采用普通USB数据线与上位机通讯，传输数据方便、快捷。

11、分析软件能编辑患者基本信息、医嘱信息、血压情况说明、当前用药等信息。

12、分析软件能够编辑每条血压数据，为数据添加注释。

13、分析软件可编辑动态血压开始记录的时间。

★14、具有血压变异性、动脉硬化指数、平滑指数、血压晨峰值、心率与收缩压乘积等分析功能。

15、丰富的报告内容任意选择打印：患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势图，血压统计分析柱状图、饼图页、拟合曲线、血压测量数据页、每小时血压数据总结页。

★16、上位机分析软件全开放、无加密，可任意安装到多台电脑上并方便后期软件免费升级。

17、支持网络功能，实现数据远程传输。

二、技术参数

1、血压

测量方法：示波法

测量方式：上臂测试

测量范围：0-290mmHg

自动测量间隔：15、20、30、40、60、90、120、180、240分钟

分辨率：≦1mmHg

准确度：压力±3mmHg以内

加压：压力泵自动加压方式

减压：自动阶梯减压方式

2、脉率

范围：40-240bpm

分辨率：≦1bpm

3、显示

≧2.4英寸彩色液晶屏

提示：

带★参数必须提供产品彩页或者产品技术白皮书或者产品说明书等证明。

盆底康复系统技术参数

一、盆底表面肌电分析系统（盆底筛查仪）

硬件参数：

- ≥2通道表面肌电采集。

- AD采样率：≥2048Hz。

- ★采样位数：≥16位。

- 通频带：≥20Hz～500Hz (-3dB)。

- 最高分辨率：≤0.2μV (r.m.s)。

- ★用于筛查的一次性使用阴道电极（独立产品注册证）。

- ★内置云模块，与其他筛查评估设备以及治疗设备无线共享诊疗数据。

- 一体化医学推车，可移动，显示器可升降，左右旋转调整角度。

- 工业级计算机，内置机箱，抗电磁干扰性能突出。

- 一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机，无需等待。

- 主机可接地线，去除电磁干扰。

软件参数：

- 内置筛查及评估双模式，筛查分为快速筛查和标准筛查两种。

- 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时约1分钟，标准筛查耗时约2分半钟。筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

- ★盆底表面肌电评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。

- 全程语音提示，指导患者正确收缩放松盆底肌肉，提高临床效率。

- 评估报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

- 系统自动对筛查评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

- 自动分析外界因素对肌电信号的影响，并显示肌电信号的质量。

- ★系统根据盆底肌筛查评估结果自动生成相应的训练方案，通过无线方式传输至家庭训练设备。

- ★系统可无线接收家庭训练数据，便于医护人员分析并提供科学的训练指导。

- ★患者的家庭训练数据可实时上传至云端系统，医生可实时观察患者家庭训练情况。

- 系统可对接外部多个信息平台，包括在线医学教育平台、医生交流平台、医患沟通平台等。

- ★患者可通过系统实时进行医院的诊疗预约，医生可对患者预约信息进行管理。

- 系统可对任一时间段的预约信息进行统计分析。

- ★医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

- ★患者的所有诊疗数据可独立存储于服务器并可上传至云端数据库，医生可远程进行诊疗数据的管理。

- 系统自动统计任意时间段的工作量，包括筛查次数、评估次数、盆底治疗次数和产康治疗次数。

数据管理：可以对所有筛查评估数据进行查看、打印及删除，并且可以对治疗方案进行管理。

二、生物刺激反馈仪

适用范围：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

临床应用：女性产后盆底康复、各种尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、肌源性盆底痛、间质性膀胱炎、性交痛以及盆底术后功能恢复等。

硬件参数：

- ≥2个EMG/STIM/EMG-STIM通道，各通道相互独立。

- ★AD采样率：≥8192Hz。

- 采样位数：≥16位。

- ★通频带：≥25Hz～480Hz (-3dB)。

- 最高分辨率：≤0.2μV (r.m.s)。

- 刺激电流强度：0～100mA，可调范围不能小于0～100mA。

- ★电刺激脉冲宽度：20～800μs，可调范围不能小于20～800μs。

- 电刺激脉冲频率：2～220Hz，可调范围不能小于2～220Hz。

- ★内置云模块，与其他筛查评估设备以及治疗设备无线共享诊疗数据。

- 工业级计算机，内置机箱，抗电磁干扰性能突出。

- 一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机，无需等待。

- 主机可接地线，去除电磁干扰。

软件参数：

- 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、游戏训练、放松训练等。

- ★肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，阈值设置方式分为自动和手动两种。

- Kegel模板的坐标采用MVC%（最大收缩力的百分比）格式显示，便于患者清楚意识到该使用多大的收缩力进行训练，有助于科学训练。

- 内置数十种盆底康复方案和产后康复方案，且所有方案可以导入、导出。

- 疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。

- 具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置，所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗最多可有10个治疗模式。

- 电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。

- ★治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间等参数进行实时调节。

- 调制电刺激模式，可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。

- 每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。

- ★系统根据盆底肌筛查评估结果自动生成相应的训练方案，通过无线方式传输至家庭训练设备。

- ★系统可无线接收家庭训练数据，便于医护人员分析并提供科学的训练指导。

- ★患者的家庭训练数据可实时上传至云端系统，医生可实时观察患者家庭训练情况。

- 系统可对接外部多个信息平台，包括在线医学教育平台、医生交流平台、医患沟通平台等。

- ★患者可通过系统实时进行医院的诊疗预约，医生可对患者预约信息进行管理。

- 系统可对任一时间段的预约信息进行统计分析。

- ★医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

- ★患者的所有诊疗数据可独立存储于服务器并可上传至云端数据库，医生可远程进行诊疗数据的管理。

- 产后康复方案具有电极片粘贴示意图。

- 所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。

- 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有评估筛查及治疗数据进行查看、删除等操作。