呼吸机(1)--有创呼吸机招标参数

1.1	★电动电控涡轮驱动供气呼吸机，适用于成人，小儿病人类型，并提供注册证明材料

1.2	★≧12英寸彩色液晶全触摸屏操作，中文界面; 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

1.3	支持屏幕同屏显示多达4道波形

1.4	内置高能锂电池，2块锂电池情况下供电时间不低于4小时

1.5	漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

1.6	可升级支持12V直流电供电接口

1.7	有创通气模式包括：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，同时支持升级通气模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）

1.8	可选配无创通气模式

1.9	★支持高流量氧疗，最大氧流速可达50L/min，最大氧浓度可达100%，并提供设备截图证明材料

1.10	提供鼻导管，和高流量氧疗可重复性使用管路附件

1.11	支持手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

1.12	支持监测参数的≥72小时的趋势图、表分析

1.13	病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

1.14	提供冻结功能，呼吸波形及呼吸环冻结后，支持通过USB接口导出保存到U盘。

1.15	可升级置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值

1.16	可升级自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

1.17	具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

1.18	▲吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染

1.19	▲呼气阀采用内置压差流量传感器，支持高温高压蒸汽消毒（134℃）

1.20	可选配旁流CO2和主流CO2监测

1.21	▲潮气量：不小于20ml—2000ml范围

1.22	呼吸频率：1-100次/min

1.23	SIMV频率：1-60次/min

1.24	吸/呼比：4:1—1:10

1.25	最大峰值流速：≥210L/min

1.26	吸气压力：5--80 cmH2O

1.27	压力支持：0—80cmH2O

1.28	PEEP：OFF,1--45 cmH2O

1.29	压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O

1.30	流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

1.31	氧浓度：21—100%

1.32	监测气道压力参数：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

1.33	每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

1.34	潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

1.35	呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

1.36	波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

1.37	吸入的氧浓度的监测

1.38	具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

1.39	肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

呼吸机(2)招标参数

# 基本特征

  - 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

  - ★采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。

  - 屏幕显示：≥5道波形同屏显示，可提供≥4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

  - 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

  - ≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

  - 气动电控呼吸机

  - ★标配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作。

  - ★具备实时气源压力电子显示。

  - 具备有创通气模式，标配无创通气模式。

  - 具备高流量氧疗功能。

  - 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

  - 具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。

  - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

  - ★呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

  - 可选配旁流CO2监测。

  - ★可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算

  - 可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波

  - 可选配顺磁氧

  - ★具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化

# 呼吸模式及功能

  - 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS

  - 选配模式：心肺复苏通气CPRV。

  - 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

  - 标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

  - 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

  - 具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

  - ★标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

  - ★标配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程

  - 标配配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

  - 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

# 设置参数

  - 潮气量：20ml—4000ml

  - 呼吸频率：1-100/min

  - 吸气流速：6-180L/min

  - SIMV频率：1-60/min

  - 吸/呼比：4:1—1:10

  - 最大峰值流速：180L/min

  - 吸气压力：1--100 cmH2O

  - 压力支持：0—100cmH2O

  - PEEP：0~50 cmH2O

  - 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

  - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

  - 氧浓度：21—100vol.%

  - 叹息功能：有

# 监测参数

  - 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

  - 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

  - 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

  - 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

  - 可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

  - 吸入氧浓度的监测

  - 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

  - 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

  - ★实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

  - 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

  - 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

# 其他功能

  - 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

  - 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

呼吸机（3）--高端有创呼吸机招标参数

一、基本特征

1、★采用≥18英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。

2、屏幕显示：≥5道波形同屏显示，可提供≥4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

3、≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

4、气动电控呼吸机

5、★标配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作

6、具备有创通气模式、无创通气模式

7、★具备高流量氧疗功能。

8、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

9、呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

10、★标配旁流CO2监测。可选配主流CO2监测

11、标配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波

12、★具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化

13、配置顺磁氧

二、呼吸模式及功能

1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

2、可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

4、★标配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

5、★可选配辅助压监测，提供两个辅助压采样口，可同时监测双通道辅助压。

三、设置参数

潮气量：20ml—4000ml

呼吸频率：1-100/min

吸气流速：6-180L/min

SIMV频率：1-60/min

吸/呼比：4:1—1:10

最大峰值流速：180L/min

吸气压力：1--100 cmH2O

压力支持：0—100cmH2O

PEEP：0~50 cmH2O

四、监测参数

1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

2、每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

5、可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间，

6、吸入氧浓度的监测

7、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测，辅助压/时间波形。

8、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

9、★实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

10、实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

11、可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

五、其他功能

1、便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

2、支持与同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求。