麻醉视频喉镜（组合）技术规格要求

一：主机技术要求

★1：采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。

2：采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

★5：具备USB、HDMI等输出方式，可连接外接显示设备实时传输影像，实现双屏显示。

6：主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

★7：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法（提供界面截图或照片等证明文件）。

8：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟。

10：主机与手柄可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。

11：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

12：支持高容量记忆TF卡，最大容量32GB。

二：窥视叶片手柄技术规格要求

1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

★2：采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求。

3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

★4：手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5：照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

6：手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片。

★7:一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

8：最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

9：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

10：可以升级配置无线传输功能模块，WIFI连接大屏幕显示器。

三： 硬管手柄技术规格要求

★1：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°。

★2：硬管直径≤3.8mm，长度≥410mm，可适配4.5mm以上内径的气管导管。

★3：硬管采用记忆金属材料，前端部分可任意塑型，利于困难气道处理。

4：硬管具有高度弹性，利于插管并减少病人损伤。

★5：管芯塑型后60°以上受热即可在3秒钟内自动复原。

6：配备给氧通道，可在插管的同时给氧。

7：具备耐磨、防跌落性能，可浸泡消毒。

8：可以升级配置无线传输功能模块，WIFI连接大屏幕显示器。

四： 软管手柄技术规格要求

1：采用数字电子成像技术，视角≥90°，空间分辨率≥10.10lp/mm。

2：手柄采用全密封金属构造，非塑料手柄，可整体浸泡。

★3：可采用多种消毒、灭菌方式，比如浸泡、低温等离子、环氧乙烷等。

4：插入部外径≤3.6mm,软管长度≥60cm。

5：软管前端可弯曲角度向上≥150°，向下≥150°。

★6：照明采用两个LED灯，亮度≥1000LUX，非光纤照明。

7：成像距离范围不小于2～50mm。

8：软管无内置光纤，具备防跌落、可任意弯曲性能。

9：可以升级配置无线传输功能模块，WIFI连接大屏幕显示器。

五：软管手柄（带吸引通道）技术规格要求

★1：采用数字电子成像技术，视角≥90°，空间分辨率≥10.10lp/mm。

★2：手柄采用全密封金属构造，非塑料手柄，可整体浸泡。

3：可采用多种消毒、灭菌方式，比如浸泡、低温等离子、环氧乙烷等。

4：插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.4mm,软管长度≥60cm。

5：软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°。

6：照明采用两个LED灯，亮度≥1000LUX，非光纤照明。

7：成像距离范围不小于2～50mm。

8：软管无内置光纤，具备防跌落、可任意弯曲性能。

9：吸引接口和吸引按键采用防脱落设计，且可整体拆卸，方便清洗消毒。

★10：可以升级配置无线传输功能模块，WIFI连接大屏幕显示器。