附件：

**彭山区中医医院血透室耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产公司 | 单价（元） | 备货数量（第一次） |
| 透析器 |  |  |  | 180 |
| 透析器 |  |  |  | 60 |
| 血液净化装置的体外循环血路 |  |  |  | 240 |
| 血液净化装置的体外循环血路 |  |  |  | 60 |
| 一次性使用机用采血器 |  |  |  | 500 |
| 一次性使用血液灌流器 |  |  |  | 20 |
| 透析液过滤器 |  |  |  | 6 |
| 柠檬酸消毒液 |  |  |  | 6 |
| 透析粉 |  |  |  | 240 |

**彭山区中医医院血液透析室耗材招标技术参数**

**一：技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **具体要求** | **单位** | **单价**  **（元）** |
| 1 | 透析液过滤器（微粒子过滤器） | 该产品不需要授权，中标后提供合法供应渠道及资质 | 支 |  |
| 2 | 空心纤维透析器(低通) | 1、★产地：中国（表现形式以注册证号为“国械注准”为开头）  2、膜材：聚砜膜纤维  3、★保存方式：干膜保存  4、★有效面积：1.4㎡（仅限定1.4膜面积透析器投标）  5、血室容量：≤76ml  6、超滤系数：≥17ml/h\*mmhg（TMP=100mmHg）  7、尿素清除率：≥189ml/min（ 当QB [ml/min]= 200，Qd[ml/min]=500，Qf[ml/min]=0）  8、肌酐清除率：≥173ml/min（ 当QB [ml/min]= 200，Qd[ml/min]=500，Qf[ml/min]=0）  9、磷酸盐清除率：≥155ml/min（ 当QB [ml/min]= 200，Qd[ml/min]=500，Qf[ml/min]=0）  10、维生素B12清除率：≥104ml/min（ 当QB [ml/min]= 200，Qd[ml/min]=500，Qf[ml/min]=0）  11、最大跨膜压（TMP）=500mmHg  12、灭菌方法: 辐射灭菌  13、微波浪纤维设计，在液体流经时产生迪恩涡，提高透析效能 | 支 |  |
| 3 | 空心纤维透析器（高通） | 1、★膜材：聚砜膜纤维  2、★保存方式：干膜保存  3、★有效面积： 1.8㎡（仅限定1.8膜面积透析器投标）  4、★血室容积：≤104ml  5、超滤系数：≥49ml/h\*mmhg（测试条件：TMP=100mmHg）  6、尿素清除率：≥196ml/min（测试条件：QB [ml/min]= 200，Qd[ml/min]=500，Qf[ml/min]=0）  7、肌酐清除率：≥191ml/min（测试条件：QB [ml/min]= 200，Qd[ml/min]=500，Qf[ml/min]=0）  8、磷酸盐清除率：≥185ml/min（测试条件：QB [ml/min]= 200，Qd[ml/min]=500，Qf[ml/min]=0）  9、维生素B12清除率：≥137ml/min（测试条件：QB [ml/min]= 200，Qd[ml/min]=500，Qf[ml/min]=0）  10、β2微球蛋白筛选系数：≥0.8  11、白蛋白丢失率：≤0.01  12、最大跨膜压（TMP）=500mmHg  13、灭菌方法: 辐射灭菌  14、微波浪纤维设计，在液体流经时产生迪恩涡，提高透析效能  15、卓越的生物相容性，高效清除中大分子毒素，蛋白质流失低  16、★产地：中国（表现形式以注册证号为“国械注准”为开头） | 支 |  |
| 4 | 血液净化装置体外循环血路 | 1、适用范围:体外循环用血液回路通用型管路，适用于各种国产和进口机型  2、泵管尺寸：φ12mm×φ8mm  3、静脉壶外径尺寸：22mm | 套 |  |
| 5 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 1、适用范围:体用于血液透析  2、尺寸：16G  3、针长：25mm或32mm | 支 |  |
| 6 | 一次性使用机用灌流器 | 1、产品结构：人工合成无酸性释放高交联苯乙烯型大孔吸附树脂为吸附剂。罐体内部阻力≤4KPa，血液流率宜大于200mL/min，可耐受压力位100KPa。两端血咀可与国内外多种品牌的内径为6mm的血液回路配合使用  2、产品用途：可以利用各种血液净化动力装置（或血液透析装置）进行血液灌流，或与血液透析、血液滤过联合使用进行血液灌流  3、使用范围：临床用于清除尿毒症患者体内过量中分子毒物  6、比表面积：≥1200m2/g  7、长径比： 2.72：1  8、树脂装量：100-110mL  9、吸附性能：维生素B12（代表中分子物质）的浓度下降率不低于90%  10、溶血：溶血率1%  11、保存液：生理盐水，保存液PH介于5-7之间 | 支 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | 柠檬酸消毒液 | 1、主要有效成分为柠檬酸，总酸含量（柠檬酸）为45%-55%（W/V）。  2、适用于带升温系统的所有机型的透析机管路系统消毒。  3、具备优异的灭菌性能，可以杀灭目前已知的病毒和细菌，包括细菌芽孢。  4、安全环保，无异味，对环境无害。  5、消毒的同时具备优良的清洗、除垢性能，方便安全。  6、生产用水采用双级反渗透＋CEDI＋超滤先进工艺，高于卫生部2010版血液净化用水标准及美国AAMI透析用水标准，厂检标准根据国际超纯透析液标准要求进行检验。 | 桶 |  |
| 8 | 透析液（A液） | 1通过欧盟CE认证，取得了ISO13485质量管理体系认证，生产质量管理水平达到了国际标准。  2、制剂车间制水采用双级反渗透+超滤工艺流程，用水标准超过美国AAMI透析用水标准。  3、透析车间按大输液制剂GMP万级标准车间建造，良好的生产环境，保证了产品安全品质。  4、透析液经混灌配制后，又经颗粒物小于0.22μm过滤器过滤后，才进行机械灌装，密封。  5、透析制剂原料均采用药用级以上标准采购。 | 桶 |  |
| 9 | B干粉桶 | 1. 透析专用级碳酸氢钠。 2. 直接和设备联机使用，降低污染。 3. 细菌总数≤100CFU/ml 4. 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。 |  |  |

二：商务要求

1：医院使用的血透机与血滤机品牌为日机装，所投产品必须满足医院设备需要。为保证产品质量，所投产品需提供眉山地区用户不低于10家用户名单。

2：投标人所投产品单价不能高于四川省卫生和计划生育委员会阳光采购的平均价（提供承诺函，如违反该项承诺取消中标资格）。

评分标准：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| 1 | 报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 |  | 价格类 |
| 2 | 技术及商务要求 | 40 | 技术商务指标和履约主要条款与招标文件要求有负偏离的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣3分,其他一般参数有负偏离的每一项扣1分，直至此项分值扣完为止。 | 注：针对“★”条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告或向社会公开的产品彩页或产品说明书等），否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 技  术  类 |
| 3 | 售后  服务 | 8 | 提供完善的售后服务方案，至少包括响应时间、生产周期、送货时间、售前售中售后应急处理能力等方面。最适合采购人的得8分，其次的得4分，其余的得1分。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分 | 其  他  类 |
| 4 | 配送  方案 | 8 | 提供完善的配送方案，至少包括配送供货时间，安全配送措施、配送车辆、产品的损坏率等方面。最适合采购人的得8分，其次的得4分，其余的得1分。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分 |  |
| 5 | 履约能力 | 14 | 提供供应商2017年1月1日至今（本项目投标时间为止）有效类似项目业绩证明材料，有一份得2分，本项最多得6分。无有效类似项目业绩不得分。  提供投标产品2017年1月1日至今（本项目投标时间为止）在采购人所在区域具有有效同种产品业绩证明材料，有一份得2分，最多得8分。无有效同种产品业绩不得分。 | 需提供合同复印件或成交通知书复印件加盖供应商鲜章 | 其他类 |

**牙科综合治疗机技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 全电脑牙科综合治疗台 |  |  |
| 设 备 配 置 | * 全电动综合治疗机一套 * 低压直流电机二支 * 进口（四孔）高速气涡轮手机二支 * 进口（四孔）低速气马达手机一套 * 电脑设定、自动恒温漱口给水系统   \* 直流防干烧加热器一套   * 三用枪二支（冷、热各一支） * 强、弱吸唾器各一套 * 可调冷光口腔灯一套（强、中、弱三档光调节） * 低压观片灯一套（低压24V） * 可旋转整体陶瓷盂盆一套 * 手机设防回吸装置及手机水管消毒系统一套   \* 手机管路采用耐用的进口管  \* 纸杯架、纸巾盒及搁物盘一套  \* 机箱采用密胺（类是陶瓷）材料制造（  \* 实用的超低椅位，座椅可降至380毫米，细心呵护您年长、年幼或行动不便的患者，给他们舒适方便的感觉   * 净水瓶 * 吸唾过滤器一套 * 医师座椅一张 * 空压机一台 | | |
| 技 术 参 数 | **牙科椅为间歇工作制，连续加载时间不超过15min，持续率不超过60％**   * 熔断丝规格：总网电源：RFl—20 500～20 4A * 牙科椅控制板：RFl—20 500～20 lA * LED观片灯： 24V～7VA * 口腔灯：10.5V 11.5V 12.5V～55VA * 牙椅电机：24V～200VA * 加热器：220V～400VA * 外形尺寸：长2000mmX宽860mmX高1900mm   连体牙科综合治疗机各部件的运动范围：   * 高速气涡轮手机空载转速：≧350000r/min * 低速气涡轮手机空载转速：≧180000r/min * 电动牙科椅负载能力：≧1323N * 牙科椅(座垫中心)：380 mm～720 mm * 靠背转角：0°～70° * 器械横臂转角：100° * 平衡弹簧臂转角：200°，上下移动范围：400 mm * 器械盘转角：120° * 旋转痰盂旋转角度：90° * 灯臂转角：300°，上下移动范围：460 mm * 手术灯转角：270° 助手臂转角：90° * 助手臂挂架盒转角：90° * 气源：气压 >0.55MPa 流量 >50L／min * 水源：水压0.2～0.4MPa 流量 >10L／min * 环境：温度 10～35℃ 相对温度 75％ * 电源：220V±10％ 50Hz ， 输入功率：800VA | | |

**产品性能特点：**

医生在使用器械盘过程中，牙椅保持平稳；牙椅坐垫随靠背的转动会做水平和回转两个方向的补偿运动，水平面补偿达到八厘米；加上采用工程学原理的舒适靠背，在人体腰间处凸出的海绵把腰部充分地承托，使患者可以舒适地进行治疗。

整体陶瓷痰盂可旋转，便于清洗、消毒；纸杯架和搁物盘容于一体，方便患者的使用。

地脚箱可以内置在牙椅下面，更加的节省空间。加大的水瓶设计，延长用水的时间，提高医生的工作效率。

新式强、弱吸过滤网置于机身侧面及强、弱吸手柄与开关部分可分离，清洗方便，便于消毒。

弯臂把器械盘承托起来，机箱采用密胺（类是陶瓷）材料制造，美观而结实;还适于清洗、消毒且不易变色。