附件 1：磁共振参数

2：磁共振高压注射器参数

技术规格要求

| 序号 |  | 技术参数 | 招标要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |  |  |
| 投标机型为各公司已获得CFDA的高档1.5T磁共振机型。各个厂家均提供光纤数字化射频平台的产品。 |  |  |  |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 |  | 超导磁体 |  |
| 2.2 | 磁场强度 |  | 1.5T |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 |  | 主动屏蔽 |  |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  | 具备 |  |
| 2.5 | 匀场方式 |  | 超导线圈匀场 |  |
| 2.6 | 三维动态匀场 |  | 具备 |  |
| 2.7 | 5高斯线范围 |  | ≤4.0X2.5 m |  |
| 2.8 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值) |  |  |  |
| *2.8.1 | 10 cm DSV |  | ≤0.004ppm |  |
| 2.8.2 | 20 cm DSV |  | ≤0.02ppm |  |
| 2.8.3 | 30 cm DSV |  | ≤0.06ppm |  |
| 2.8.4 | 40 cm DSV |  | ≤0.27ppm |  |
| 2.11 | 液氦消耗量 |  | 零消耗 |  |
| *2.10 | 液氦容量 |  | ≥1790升 |  |
| *2.11 | 磁体长度 |  | ≥169 cm |  |
| 2.12 | 病人检查通道最窄孔径 |  | ≥60 cm |  |
| *2.13 | 磁体重量（含液氦） |  | ≥5.0吨 |  |
| 3. 梯度系统 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 最大单轴梯度场强(非有效值) | ≥33mT/m |  |
| 3.2 |  | 最大单轴梯度切换率(非有效值) | ≥120 T/m/s |  |
| 3.3 |  | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |  |
| 3.4 |  | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥50 cm |  |
| 3.5 |  | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 3.6 |  | 软件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.7 |  | 硬件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.8 |  | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |
| 3.9 |  | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |
| 3.10 |  | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |
| 3.11 |  | 工作周期 | 100% |  |
| 4. 射频系统 |  |  |  |  |
| *4.1 |  | 射频系统 | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |  |
| 4.2 |  | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| *4.3 |  | 射频发射功率 | ≤12kW |  |
| 4.4 |  | 射频发射带宽 | ≥600kHz |  |
| 4.5 |  | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 4.6 |  | 射频接收采样率(Sampling Rate) | ≥80MHz |  |
| 4.7 |  | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
| 5.射频接收线圈 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 头颈联合相控阵线圈 腹部相控阵体表线圈 全脊柱相控阵线圈 关节通用柔性线圈 头部线圈 发射接收体部线圈 | 具备 具备 具备 具备 具备 具备 |  |
| 6. 计算机系统 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 主计算机CPU | ≥四核 |  |
| 6.2 |  | CPU个数 | ≥4个 |  |
| 6.3 |  | CPU位数 | ≥64位 |  |
| 6.4 |  | 主频大小 | ≥3.5GHz |  |
| 6.5 |  | 内存大小 | ≥32GB |  |
| 6.6 |  | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |  |
| 6.7 |  | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 6.8 |  | 硬盘容量 | ≥1TB |  |
| 6.9 |  | 数据存储形式 | CD/DVD |  |
| 6.10 |  | 阵列处理器主频 | ≥2.4GHz |  |
| 6.11 |  | 阵列处理器内存 | ≥48GB |  |
| 6.12 |  | 阵列处理器硬盘 | ≥400GB |  |
| 6.13 |  | 图像存储数(256X256) | ≥400,000幅 |  |
| 6.14 |  | 图像重建速度 (256X256, 100% FOV) | ≥28000幅/秒 |  |
| 6.15 |  | 超快速计算机处理技术 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） | 具备 |  |
| 6.16 |  | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 7. 系统后处理功能 |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 3D后处理 | 具备 |  |
| 7.2 |  | MPR后处理 | 具备 |  |
| 7.3 |  | SSD后处理 | 具备 |  |
| 7.4 |  | MIP后处理 | 具备 |  |
| 7.5 |  | 图像回放软件 | 具备 |  |
| 7.6 |  | 图像评价软件 | 具备 |  |
| 7.7 |  | 实时互动重建 | 具备 |  |
| 7.8 |  | t-test定量分析 | 具备 |  |
| 7.9 |  | ADC-map | 具备 |  |
| 7.10 |  | T1，T2值计算 | 具备 |  |
| 7.11 |  | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 7.12 |  | 图像减影、叠加 | 具备 |  |
| 8. 检查环境 |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 扫描床最大承重 （垂直运动状态下） | ≥159Kg |  |
| 8.2 |  | 扫描床移动精度 | ≤1mm |  |
| 8.3 |  | 床旁控制系统 | 双侧 |  |
| 8.4 |  | 最低床位 | ≤49cm |  |
| 8.5 |  | 检查床最大床速 | ≥10cm/s |  |
| 8.6 |  | 检查床最大水平移动范围 | ≥244cm |  |
| 8.7 |  | 自动步进扫描床 | 具备 |  |
| 8.8 |  | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 8.9 |  | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 8.10 |  | VCG心电门控 | 具备 |  |
| 8.11 |  | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 8.12 |  | 流程优化技术 |  |  |
| 8.12.1 |  | 头部流程优化技术 | 具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam |  |
| 8.12.2 |  | 腹部流程优化技术 | 具备，DOT或者APx技术 |  |
| 8.12.3 |  | 脊柱流程优化技术 | 具备，DOT或者EPA技术 |  |
| 8.12.4 |  | 智能一键后处理技术 | 具备 |  |
| 9. 后处理接口 |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 软件控制照相 | 具备 |  |
| 9.2 |  | 激光相机接口 | 具备 |  |
| 9.3 |  | 远程维修遥控 | 具备 |  |
| 9.4 |  | DICOM基本打印/发送/接收查询/检索 | 具备 |  |
| 9.5 |  | 图像传输速度 | 1GB/秒 |  |
| 10. 扫描参数 |  |  |  |  |
| 10.1 |  | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |  |
| 10.2 |  | 最小三维层厚 | ≤0.1mm |  |
| 10.3 |  | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 10.4 |  | 弥散加权B值 | ≥10000 |  |
| *10.5 |  | EPI 最短TR (128x128) | ≤5ms |  |
| *10.6 |  | EPI 最短TE (128x128) | ≤1.2 ms |  |
| 10.7 |  | EPI 最短TR (256x256) | ≤5 ms |  |
| 10.8 |  | EPI 最短TE (256x256) | ≤1.6 ms |  |
| 10.9 |  | 最大扫描视野 | ≥50cm |  |
| 10.10 |  | 最小扫描视野 | ≤1cm |  |
| 10.11 |  | FSE最大回波链长度 | ≥480 |  |
| 10.12 |  | 2D SE最短TR(128X128) | ≤3 ms |  |
| 10.13 |  | 2D SE最短TR(256X256) | ≤4 ms |  |
| 10.14 |  | 2D SE最短TE(128X128) | ≤1.712 ms |  |
| 10.15 |  | 2D SE最短TE(256X256) | ≤2.112 ms |  |
| 10.16 |  | 2D FGRE最短TR(128X128) | ≤0.9 ms |  |
| 10.17 |  | 2D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.1 ms |  |
| 10.18 |  | 2D FGRE最短TE(128X128) | ≤0.224 ms |  |
| 10.19 |  | 2D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.228 ms |  |
| 10.20 |  | 3D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.14 ms |  |
| 10.21 |  | 3D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.22 ms |  |
| 11. 扫描序列 |  |  |  |  |
| 11.1 |  | 自旋回波(SE) |  |  |
| 11.1.1 |  | 自旋回波序列 | 具备 |  |
| 11.1.2 |  | 2D/3D FSE | 具备 |  |
| 11.1.3 |  | FSE回波分享 | 具备 |  |
| 11.1.4 |  | 三维FSE序列 | 具备 |  |
| 11.1.5 |  | 单次激发FSE | 具备 |  |
| 11.1.6 |  | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 11.1.7 |  | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |
| 11.1.8 |  | 水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.2 |  | 反转恢复（IR） |  |  |
| 11.2.1 |  | 常规IR序列 | 具备 |  |
| 11.2.2 |  | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |  |
| 11.2.3 |  | 水抑制( FLAIR) | 具备 |  |
| 11.2.4 |  | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 11.3 |  | 梯度回波(GRE) |  |  |
| 11.3.1 |  | 多层面梯度回波 | 具备 |  |
| 11.3.2 |  | 3D梯度回波 | 具备 |  |
| 11.3.3 |  | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 11.3.4 |  | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 11.3.5 |  | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 11.3.6 |  | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 11.3.7 |  | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |  |
| 11.4 |  | 平面回波(EPI) |  |  |
| 11.4.1 |  | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 11.4.2 |  | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 11.4.3 |  | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 11.4.4 |  | 反转EPI | 具备 |  |
| 12. 高级应用技术 |  |  |  |  |
| 12.1 |  | 体部成像 |  |  |
| 12.1.1 |  | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |  |
| 12.1.2 |  | 全身弥散成像软件包 | 具备 |  |
| 12.1.3 |  | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |  |
| 12.1.4 |  | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 12.1.5 |  | 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 12.1.6 |  | 磁共振椎管造影 | 具备 |  |
| 12.2 |  | 神经成像 |  |  |
| 12.2.1 |  | 无造影剂全脑容积灌注成像 |  |  |
| 12.2.1.1 |  | 独立FDA认证 | 具备 |  |
| 12.2.1.2 |  | Spiral K空间填充 | 具备 |  |
| 12.2.1.3 |  | 连续性RF脉冲标记 | 具备 |  |
| 12.2.1.4 |  | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |  |
| 12.2.2 |  | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |
| 12.2.3 |  | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 12.2.4 |  | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 12.2.5 |  | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |  |
| 12.3 |  | 弥散成像 |  |  |
| 12.3.1 |  | 各向同性采集 | 具备 |  |
| 12.3.2 |  | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 12.3.3 |  | ADC值测量 | 具备 |  |
| 12.3.4 |  | ADC-map彩图 | 具备 |  |
| 12.3.5 |  | 体部脏器弥散 | 具备 |  |
| 12.4 |  | 灌注成像 |  |  |
| 12.4.1 |  | 灌注成像技术 | 具备 |  |
| 12.4.2 |  | rCBV分析 | 具备 |  |
| 12.4.3 |  | TTP分析 | 具备 |  |
| 12.4.4 |  | MTT分析 | 具备 |  |
| 12.4.5 |  | 负积分图 | 具备 |  |
| 12.4.6 |  | 检索图 | 具备 |  |
| 12.4.7 |  | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 12.4.8 |  | 彩色显示 | 具备 |  |
| 12.5 |  | 血管成像 |  |  |
| 12.5.1 |  | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |  |
| 12.5.2 |  | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |  |
| 12.5.3 |  | 门控2D血管 | 具备 |  |
| 12.5.4 |  | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |
| 12.5.5 |  | 增强对比MRA | 具备 |  |
| 12.5.6 |  | 智能造影剂跟踪技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |  |
| 12.5.7 |  | 门静脉成像技术 | 具备 |  |
| 12.5.8 |  | 磁化转移(MTC) | 具备 |  |
| 12.5.9 |  | 动静脉分离技术 | 具备 |  |
| 12.5.10 |  | 最大强度投影 | 具备 |  |
| 12.5.11 |  | 多层面重建 | 具备 |  |
| 12.5.12 |  | 曲面重建 | 具备 |  |
| 12.6 |  | 心脏成像 |  |  |
| 12.6.1 |  | 常规形态学成像 | 具备 |  |
| 12.6.2 |  | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |
| 12.6.3 |  | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技 | 具备 |  |
| 12.6.4 |  | 亮血技术 | 具备 |  |
| 12.6.5 |  | 心电触发 | 具备 |  |
| 12.6.6 |  | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |
| 12.6.7 |  | 快速心脏电影 | 具备 |  |
| 12.7 |  | 肿瘤成像 |  |  |
| 12.7.1 |  | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |  |
| 12.7.2 |  | 类PET成像功能 | 具备 |  |
| 13. 并行采集技术 |  |  |  |  |
| 13.1 |  | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |  |
| 13.2 |  | 并行采集加速因子 | ≥4 |  |
| 13.3 |  | 自动校准技术 | 具备 |  |
| 14. 伪影校正技术 |  |  |  |  |
| 14.1 |  | 流体补偿 | 具备 |  |
| 14.2 |  | 呼吸补偿 | 具备 |  |
| 14.3 |  | 卷积伪影去除 | 具备 |  |
| 14.4 |  | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |  |
| 14.5 |  | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |  |
| 15. 其他技术参数要求 |  |  |  |  |
| 15.1 |  | 自动和手动滤波 | 具备 |  |
| 15.2 |  | 实时交互式成像 | 具备 |  |
| 15.3 |  | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 15.4 |  | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 15.5 |  | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 15.6 |  | 预饱和技术 | 具备 |  |
| 15.7 |  | 饱和带数目 | ≥6 |  |
| 15.8 |  | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 15.9 |  | 水饱和技术 | 具备 |  |
| 15.10 |  | 水激发技术 | 具备 |  |
| 15.11 |  | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 15.12 |  | 扫描暂停技术 | 具备 |  |
| 15.13 |  | 可变带宽技术 | 具备 |  |
| 15.14 |  | 可变k空间填充 | 具备 |  |
| 15.15 |  | 非/对称回波 | 具备 |  |
| 15.16 |  | 信噪比指示器 | 具备 |  |
| 15.17 |  | 优化反转角技术 | 具备 |  |
| 15.18 |  | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |
| 15.19 |  | 神经高分辨成像 | 具备 |  |
| 15.20 |  | 磁共振实时定位 | 具备 |  |
| 15.21 |  | 磁共振实时透视 | 具备 |  |
| 15.22 |  | 交互式参数改变 | 具备 |  |
| 15.23 |  | 扫描参数顾问 | 具备 |  |
| 15.24 |  | 恒定信号技术 | 具备 |  |

高压注射器技术指标

| 技术规格 | 功能描述 |
| --- | --- |
| MRI高压注射器 |  |
| 一般技术指标 |  |
| 电源 |  |
| 可持续交流供电方式* | 无需充电和电池维护 |
| 开机自检 | 开机系统加电检测，错误状态系统关闭和错误代码显示 |
| 动力头 |  |
| 双头注射功能 | A侧针筒+B侧针筒,可任意编程注射 |
| 空气检测提示键 | 按下空气检测键前，不能开始注射,确保安全 |
| 动力头外针筒充注造影剂 | 可在控制室外针筒充注造影剂 |
| 针筒型号显示 | LED显示安装的针筒型号 |
| 自动感应不同型号的预灌装针筒 | 一个适配器自动调节适应不同型号的预灌装针筒 |
| 分别显示的注射显示灯 | 双侧显示灯在空气检测键按下时点亮，在注射时闪烁 |
| 动力头按钮 | 完成空气检测按键，注射开始及中止，活塞前进后退的控制 |
| 动力头磁场内任意位置摆放* | 可在1米之内近距离接近,无磁场方向要求 |
| 控制台 |  |
| 真彩色触摸屏 | 触摸式控制，真彩色显示屏,使用滑动设置参数数值 |
| 显示界面 | 简便的人性化设置，方便操作 |
| 注射模式选择界面 | 可任意组合注射模式：单项造影剂注射+生理盐水冲洗， |
|  | 双相造影剂注射+生理盐水冲洗，单项造影剂注射无冲洗等 |
|  | 自动计算及推注最大剩余计量 |
| 注射进程界面 | 可停止注射，显示预设和当前的压力值，当前注射剂量 |
|  | 和剩余注射剂量和扫描延时时间 |
| 滴注模式界面 | 注射模式进入滴注模式和滴注模式进入注射模式均一键 |
|  | 转换，可自定义设置滴注模式参数，根据注射设置自动 |
|  | 计算注射剩余量和滴注剂量和滴注时间 |
| 滴注进程界面 | 显示滴注过程中的容量、流速、时间间隔。一键返回 |
|  | 滴注模式或者注射模式 |
| 注射结果界面 | 显示当前注射结果界面，可以显示最后48个 |
|  | 注射结果，包括流速、已注射剂量，最大压力值 |
| 注射方案存储界面* | 存储、编辑、检索40个记录。方案命名可达20个字母。 |
| 系统信息界面 | 可自定义屏幕亮度、压力单位，报警声音量 |
|  | 检索最后80条错误报警信息 |
| 功能 |  |
| 注射模式 |  |
| 可任意组合A侧B侧注射模式 | 可任意组合注射模式：单项造影剂注射+生理盐水冲洗， |
|  | 双相造影剂注射+生理盐水冲洗，单项造影剂注射无冲洗等 |
| 注射停止 | 注射过程中停止注射 |
| 滴注模式（KVO）* | 自定义滴注流速、剂量、时间间隔 |
|  | 根据注射模式参数设置自动计算最大滴注剂量和滴注时间 |
|  | 造影剂注射前或者造影剂注射后进行滴注模式 |
| 注射模式转换 | 滴注模式和造影剂注射模式一键相互切换 |
|  | 滴注过程中一键切换到滴注设置模式和造影剂注射模式 |
| 注射进程显示 | 显示注射过程中的流速、预设剂量、注射剩余剂量、 |
|  | 预设压力值和当前实时压力值 |
| 滴注进程显示 | 显示滴注过程中的容量、流速、时间间隔。与造影剂注射 |
|  | 和滴注设置模式一键相互切换 |
| 注射结果显示 | 显示最后48个注射结果 |
| 注射方案储存 | 一键调用储存方案 |
| 空气检测键 | 提示注射前检查针筒空气，按下前不能激活注射开始键 |
| 注射开始方式 | 3种：动力头、控制台、手控按钮 |
| 最大剂量设置 | 根据设置自动计算剩余的可注射最大剂量 |
| 系统信息显示调节 | 自定义系统参数 |
| 误操作预案* | 操作失误，无需整机重新启动 |
| 主要技术参数 |  |
| 程控流速 |  |
| A侧60mL针筒* | 0.1-10mL/s,增量0.1mL/s |
| B侧60mL针筒 | 0.1-8.0mL/s,增量0.1mL/s |
| 注射剂量 | 1-60mL,增量1.0mL |
| 压力范围 |  |
| A侧60mL针筒 | 20-150PSI,增量10PSI |
| B侧60mL针筒 | 20-150PSI |
| 扫描延时 | 0-60s,增量1s |
| 注射延时 | 300s，增量为1s |
| 阶段延时 | 0-600s，增量为1s。暂停 |
| 滴注参数（B侧） | 流速：0.5-1.0ml/s 增量为0.1ml/s;流速：0.1-3.0ml 增量为0.1ml；间隔:1-60s,增量为1s |
| 扫描结果显示 | 可以存储最后48个注射结果 |
| 存储方案 | 可以存储40个注射结果 |
| 注射针筒 |  |
| A侧 |  |
| 一次性空针筒 | 60mL |
| 预灌装造影剂针筒* | 可适配多它灵预灌装造影剂针筒 |
| B侧 |  |
| 一次性空针筒 | 60mL |
| 部件尺寸 |  |
| 动力头 | 7”宽X215”高X55”深 |
| 控制台 | 27”直径（底座）X43X53”高（可调） |
| 电源控制装置 | 10”宽X4.25”高X15.25”深 |
| 电源 | 10”宽X4.25”高X9.5”深 |
| 安装方式 |  |
| 标准安装方式 | 底座式 |
| 可选滤过器安装方式 | 利用墙屏蔽 |
| 可选滤过器安装方式 | 利用穿透板 |
| 可选滤过器安装方式 | 利用开放25针 |

备注：包含机房改造。