婴儿辐射保暖台参数

一、产品功能：

1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2、设置温度与皮肤温度分屏显示；独立的超温保护系统；

3、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

4、婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸；

5、产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能；

6、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

7、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

8、具有温度数据储存功能；

9、产品使用期限：≥8年。

二、技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤700VA；

2、肤温控温范围：32℃～37.5℃；

3、肤温显示范围：5℃～65℃；

4、控温精度：≤0.5℃，皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

5、床面温度均匀性：≤2℃；

6、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动；

7、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。