- 附件1.

- 一、服务内容

1、磁共振成像系统（MRI）整机一台，型号为SIGNA MR355。

2、整机人工技术维保，包含磁体、梯度放大器、射频系统、制冷系统（冷头、液氮、水冷机、氦压机、吸附器等）、线圈、AW工作站等，（不限次数人工服务。）注：不包含第三方外围设备激光相机、高压注射器等。

3、每年更换一次空调滤网。

- 二、维保服务要求

- 1、有明确维修、保养内容的报告单、工程师现场维保资料。

- 2、对设备提供每年≥4次的定期维护与保养以及不限次数的人工服务，定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查、质控服务等；以及非紧急性质的预防性维护和确保系统能按照设备的产品规范运行的其他维护，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照设备制造商的产品标准来运行。每次巡检后须提供巡检报告，包含但不仅限于现场照片、故障现象、 解决方案、设备维修记录等内容。（不包含备件的更换与维修）

- 3、供应商需配备全职专业的工程师≥2名。针对本条内容，供应商提供GE原厂培训证明文件以及相关人员身份证、本单位在职证明材料（社保缴纳证明或劳动合同，如有退休返聘的提供退休返聘协议）复印件并加盖供应商公章，未提供的视为无效响应。

- 4、供应商具备整机搬迁、磁体失超修复、线圈故障维修的能力，具备磁共振设备的专业维修工具。

- 5、提供在线支持：协助采购人技师分析及处理有关问题，采购人在电话报修后提供远程支持，资深工程师在线支持、答疑，及时诊断机器故障原因，定制维修方案。

- 6、远程诊断：服务期内，经采购人同意后工程师可以通过网络与医院系统进行连接，从而执行维护和故障排除的任务。

- 7、维修时效要求：供应商具备客户服务专线电话24小时*365天响应，维修热线24小时畅通。电话报修立即响应，现场响应时间≤6小时，维修不涉及零配件更换应≤24小时修复完毕，更换配件的情况下，配件物流到达时间≤48小时，达到现场后≤12小时修复设备。

- 8、供应商须确保开机率≥95%，按一年365天计算。若设备开机率低于 95%时，停机时间超过一天顺延5天维保期；如开机率低于90%时，停机时间超过一天顺延5天维保期并扣除年维保费 1%/天。

- 9、供应商对设备使用相关技术人员进行免费培训，使其熟练使用该设备，并进行日常维护和保养和性能检测。

- 10、配件及时性要求：供应商必需设有专业的零备件仓库，仓储有同类型设备零备件，并在响应文件中提供相应的进销存证明资料及备件仓库备置证明资料。

- 11、服务期内若出现需要更换配件，供应商需先提供备用件让临床科室使用，再以市场最低价格提供配件，且供应商保证更换的配件为同一设备型号一致的原厂配件，证件齐全，与机器匹配确保安装完毕后达到设备运行标准与使用标准。供应商在维修更换配件时导致的采购人设备其它故障由供应商自行解决，由此带来的一切费用和损失由供应商承担。（针对本条内容，供应商须针对以上要求单独提供承诺函并盖供应商公章，格式自拟，未提供的视为无效响应）

- 12、供应商需保证其在近五年经营期间无重大设备事故发生，并无行贿受贿记录。（针对本条内容，供应商须针对以上要求单独提供承诺函并盖供应商公章，格式自拟，未提供的视为无效响应）

- 13、供应商需接受采购人按照《设备维保服务评价表》（后附）考核，根据维保服务技术考核情况，若达不到采购人要求，采购人可以单方面终止合同。（针对本条内容，供应商须针对以上要求单独提供承诺函并盖供应商公章，格式自拟，未提供的视为无效响应）

- 维保服务评价表

| 项目名称： 合同号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保公司名称： 考核周期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 扣分 | 原因 | 得分 |
| 1 | 开机率 | 30分 | 开机率≥95%的得30分； 95%＞开机率≥90%的得20分； 90%＞开机率≥80的得10分； 开机率＜80的不得分 |  |  |  |
| 2 | 服务响应速度 | 20分 | 报修后按合同规定时间到现场得20分，延迟1次扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 3 | 维护保养 | 15分 | 按合同约定完成保养的得15分。未完成不得分。 |  |  |  |
| 4 | 维修质量 | 15分 | 维修后一个月内未出现同样故障得15分，出现同样故障或者反复发生故障的一次扣3分，扣完为止。 |  |  |  |
| 5 | 各类管理性档案记录是否完善 | 10分 | 合同规定保养报告、维修记录、配件更换记录及其相关证明材料等完善得10分；少一份扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 6 | 服务态度与投诉 | 10分 | 服务态度礼貌周到得10分，有与医务人员或患者争吵、态度恶劣等一次扣5分；有投诉一次扣5分。 |  |  |  |
| 7 | 安全管理 | \ | 本项为一票否决项，在维修、维保过程中或维保期间由设备引起的或者工程师引起的安全事故或医疗纠纷等，该次考核不合格。 |  |  |  |
| 考评结论： |  |  |  |  | 得分合计： |  |
| 存在问题及其他说明： |  |  |  |  |  |  |
| 考核小组人员（签字）： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 维保公司（签字）： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、每季度考核一次，80分及以上为合格，低于80分为不合格。

- 2、连续2次考核不合格采购人有权解除合同。

- 3、考核小组由采购人设备科、放射科组成，审计科进行监督。

- 三、商务要求

- 1、服务期限：自合同签订之日起1年。

- 2、付款方式：以合同签订为准。

- 四、合同确定原则

- 1、成交供应商不得进行转包。

- 2、如成交供应商因生产能力不能履行合同的，采购单位可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

封面

正本或副本

响 应 文 件

项目编号:

项目名称：

（第      包）

供应商名称：             （签章）

日期：      年      月        日

目  录

一、响应函

二、法定代表人（负责人）证明书/法定代表人（负责人）授权书

三、供应商基本情况表

四、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

五、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

六、根据采购项目提出的特殊条件的证明材料

七、承诺及声明函

八、响应及偏离表

九、技术、服务方案及措施

十、供应商项目业绩一览表

十一、其他材料

一、响 应 函

眉山市彭山区中医医院:

我方全面研究了 “_____”项目谈判文件(项目编号：_____)，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权_____（姓名、职务)代表我方_____(供应商名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，报价为：人民币__ ___元(大写：___ __)。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本_1_份。

4、我方承诺，谈判有效期为90日历天。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照谈判文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按磋商文件要求履约，自愿承担全部责任。

7、我方如用虚假材料或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

谈判供应商名称 (盖章)：

法定代表人（负责人）或被授权人(签字或个人名章)：

通讯地址：________

邮政编码：________

联系电话：________

传    真：________

日    期：________

二、法定代表人（负责人）证明书

单位名称：______________________________

地    址：______________________________

姓    名：_________性别：__________年龄：__________职务：____

系__________ (供应商名称)的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

供应商名称：__________ (盖章)

日期：

注：1、法定代表人（负责人）参加谈判适用本证明书；

2、供应商是法人单位填写法定代表人信息；

3、供应商是其他组织的，填写负责人、经营者信息，须与统一社会信用代码证等有效证件上一致；

4、供应商是自然人不填写，只提供身份证复印件。

二、法定代表人（负责人）授权书

眉山市彭山区中医医院：

本授权声明：__________ (供应商名称) __________ (法定代表人（负责人）姓名、职务)授权__________ (被授权人姓名、职务)为我方“__________”项目(项目编号：__________)谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件

供应商名称 (盖章)：

法定代表人（负责人）签字或个人名章：

被授权人(签字)：

日期：

注：授权代理人参加谈判的适用本授权。

## 三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明材料
五、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(国家强制性要求的行政许可证书复印件，如有)

## 六、承诺及声明函

眉山市彭山区中医医院：

本公司_________ (供应商名称)参加_________ (项目名称)(项目编号：_________)的谈判活动，现我公司对具备《中华人民共和国政府采购法》等法律法规政策规定的要求，具体情况承诺如下：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）无与本采购项目其他供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形；

（五）参加本次采购活动(响应文件递交截止日)前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录，包括没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处理的重大违法记录(如取消成交资格、没收保证金、规定时间内禁止在本地参与采购活动等)；

（六）完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求；

（七）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的；

（八）参加本次采购活动(响应文件递交截止日)前5年我公司及其现任法定代表人（主要负责人）没有行贿犯罪记录。

（九）我方完全接受本项目采购文件的各项内容和要求，并对本项目开标前的采购程序、采购文件内容均无异议事项（如有，已在开标前通过询问、异议等方式处理完毕），并基于此而参加本次采购活动；并且我方承诺在采购活动结束后，不再对本次采购文件有异议；否则为不诚信行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

承诺人名称(盖章)：

法定代表人/负责人或被授权人(签字)：

日期：___ 年__月__日

注：供应商作出以上承诺即视为满足该条件，无需另行提供证明材料。

## 七、技术、服务方案及措施

供应商根据要求制定服务方案和服务措施。

附表：供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明(附复印件) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：谈判项目对人员有要求的，在本表下方附相关证明材料。

## 八、供应商项目业绩一览表

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同签 定时间 | 合同完 成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：1、提供合同原件的复印件。（如评分细则与该附注不一致以评分细则为准）

2、如采购文件中对业绩时间没有明确规定的，以合同签订时间为准。

九、其他资料

附:供应商的信誉证明、获奖情况等相关材料及供应商认为需要提供的其他资料。